ALLEGATO A

ASL del VCO

COMMISSIONE DI VIGILANZA SULLE  STRUTTURE SANITARIE

VERBALE ISPETTIVO N. ___5____ /2012

L’anno duemiladodici, il giorno ___16__ del mese di _marzo_ dalle ore __9,30__ i sottoscritti:

| NOMINATIVI | AS | PR | QUALIFICA |
| --- | --- | --- | --- |
| Dott. ssa Elena BARBERO |  | X | Presidente Commissione, Direttore S.C. Medicina Legale |
| Dott. Silvia CASELLI |  | X | Dirigente S.C. I.S.P. |
| Dott. M.Grazia BOLONGARO |  | X | Direttore Distretto Verbania |
| Dott.ssa Orietta OSSOLA |  | X | Dirigente S.C. Direzione Sanitaria Ospedaliera |
| Per.Ind. Gianfranco MORA |  | X | Funzionario SOC SPP |
| Dott. Giovanni POZZUOLI |  | X | Dirigente SOC RRF |
| Pr.Ind. Maurizio PAGLIARI |  | X | Funzionario della S.C. GITB |

componenti la Commissione di Vigilanza sulle Strutture Sanitarie della ASL VCO – rinnovata dal Commissario della ASL VCO  con deliberazione n. 183 del 07/04/2011, hanno effettuato apposito sopralluogo presso gli ___ Ambulatori  dell’’Eremo di Miazzina”  siti in Verbania, allo scopo di procedere agli accertamenti amministrativi ai sensi della vigente normativa.

Per la struttura sono presenti i signori:

Qualifica _Direttore Sanitario______________nome ____dr        PAGANI DARIO__

Qualifica__ Coordinatrice infermieristica         nome____sig.ra   PARISI FRANCA

Qualifica__  Responsabile Area Tecnica_____nome____arch     PELIZARI Leonardo

#### GENERALITA’ DEL PRESIDIO

| Denominazione | “L’EREMO DI MIAZZINA” - AMBULATORI |
| --- | --- |

| Via/Piazza | Via Cadorna | n. | 5 |
| --- | --- | --- | --- |

| Comune di | VERBANIA | telefono | 0323/ |
| --- | --- | --- | --- |

Ultima visita ispettiva 15   marzo 2010

Tipologia casa di cura privata (vedi:   pg     54  DGR)

Comma 2)   _____

Rilievi e Prescrizioni al 15 marzo 2010/ OTTEMPERANZE al 16 marzo 2012

1)  trasmettere le ultime verifiche estratte dal registro dei controlli periodici inerenti tutte le apparecchiature elettromedicali presenti. ►ottemperato

2)  rimuovere i due frigoriferi da cucina, non idonei, e sostituirli con altri  specifici per la conservazione dei farmaci►ottemperato, uno dei due frigoriferi è posizionato nell’ambulatorio di oculistica e viene utilizzato dal personale per uso privato, quello  nuovo è a norma ed è stato posizionato nei locali di fisiatria

3) predisporre e posizionare cartellonistica inerente le “donne in gravidanza che si sottopongono a controlli radiografici” più visibile e di immediato recepimento►parzialmente ottemperato

4) integrare la segnaletica indicante le vie di fuga e le uscite di sicurezza provvedendo a realizzare le stesse  secondo  quanto prescritto dalla normativa vigente in materia  di prevenzione incendi  ( in particolare apertura nel verso dell’esodo e posizionamento maniglioni antipanico ) ► parzialmente  ottemperato

5) ripristinare la cassetta di derivazione elettrica ed eliminare  le  riduzioni e prese multiple ►ottemperato

6) adeguare l’ illuminazione   nel locale  in cui è posto l’ortopantomografo►ottemperato

7) adeguare il locale in cui è impiegato l’apparecchio laser  ed esporre le norme operative sulla sicurezza  e quelle per l’operatore►ottemperato

8) trasmettere copia dell’ultima verifica manutentiva effettuata sulle caldaie presenti nella struttura►ottemperato

9) trasmettere copie  delle ultime verifiche  dell’impianto di terra►ottemperato

Rilievi e prescrizioni al 16 marzo 2012

Si segnala:

- sono state rinvenute confezioni di presidi medico-chirurgici aperte e scadute   nonchè   clinical box aperti e contenti siringhe ed altro materiale  infetto►provvedere immediatamente alla rimozione

- la cartellonistica inerente le donne in gravidanza non è sufficiente►posizionare cartello in multi-lingue, completi di  parte grafica

- il senso di apertura delle porte posizionate sulle vie di fuga è errato e mancano i maniglioni antipanico►invertire l’apertura e installare maniglioni antipanico

- nella sala radiologica i cavi di cablaggio sono scoperti ►provvedere a posizionare adeguata copertura

- il muro del locale vicino alla porta di ingresso, al primo piano, utilizzato come ambulatorio per la terapia individuale (LE 329)   appare scrostato e una presa di corrente è rotta► provvedere al ripristino del muro e della presa

- lo stesso locale sopra indicato viene  scorrettamente utilizzato anche come spogliatoio del personale di sesso maschile►allocare gli armadietti dello spogliatoio maschile in altri spazi

- il locale tecnico dove sono ubicate le caldaie per la produzione di acqua calda è utilizzato impropriamente anche come deposito ► provvedere allo sgombero del locale dal materiale di deposito;

- relativamente a TUTTE le caldaie si richiede relazione A FIRMA DI TECNICO ABILITATO sulla corretta ubicazione ed installazione delle stesse

Si segnala inoltre che le condizioni igieniche degli ambulatori  sono  carenti.

In generale si rileva come le condizioni dello stabile  siano inadeguate all’utilizzo per attività sanitarie. Questo rilievo è già stata fatto nel corso dei precedenti sopralluoghi ed i rappresentanti dell’Ente hanno sempre motivato la loro scarsa attivazione  nell’adeguamento   dello stabile alla normativa vigente con il fatto che lo stesso è soggetto a vincoli ambientali ed è previsto lo spostamento presso la nuova sede di Gravellona Toce.

Considerato che i lavori per la nuova sede sono in corso ed il trasloco è previsto  per i primi mesi del 2013,  la Commissione di Vigilanza Sanitaria  ritiene opportuno precisare  che se la situazione si protrarrà oltre si renderà necessario  coinvolgere gli organismi competenti.

L’ispezione termina alle ore …11,30

L.C.S.

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

| Dott.ssa Elena BARBERO | _________________________________ |
| --- | --- |
| Dott.ssa Silvia CASELLI | _________________________________ |
| Dott.ssa Orietta OSSOLA _______________________________ | _________________________________ |
| Dott.ssa Maria Grazia BOLONGARO _________ | _________________________________ |
| Dott. Giovanni POZZUOLI | _________________________________ |
| Per.Ind. Gianfranco MORA | _________________________________ |
| Per.Ind. Maurizio PAGLIARI _______________________________ | _________________________________ |