Il sottoscritto …………………………………………………………………………………..……………

nato a  ……………………………………………………………… il ………………...…………………...

in qualità di…...……………………………………………………………………………………………..

e quindi dotato del potere di legale rappresentanza  della …………………………………………………...

con sede legale in ………………………………….……. CAP …………… via ………………………………..  n. ……… codice fiscale ………………………… partita I.V.A. ………………………………. di seguito denominata “impresa”

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

QUANTO SEGUE:

LOTTO 10 - VENTILATORI PRESSOVOLUMETRICI ALTE PRESTAZIONI – VENTILAZIONE INVASIVA >16 H (AUTONOMIA RESPIRATORIA  < OTTO ORE) – CIG 5952352442

MODELLO PROPOSTO:	__________________________________

COSTRUTTORE:	__________________________________

RDM:	_________________

CND:	_________________

| Art. 53. Descrizione dei lotti e materiali consumabili – Capitolato Speciale |  | Riepilogo caratteristiche da compilare a cura dell’Offerente |
| --- | --- | --- |
| Caratteristiche minime richieste | - Deve essere dotata delle seguenti modalità di ventilazione: - Ventilazione spontanea con supporto di pressione (PSV) e pressione positiva fine espirazione (PEEP) - Ventilazione sincronizzata con supporto di pressione (PSV) e pressione positiva di fine espirazione (PEEP) e pressione controllata con frequenza respiratoria (SIMV a pressione) o volume controllato con frequenza respiratoria (SIMV a volume). - Ventilazione Controllata a pressione (PCV) ed a Volume (CMV). - I parametri regolabili devono essere: - PEEP da 0 a 10 cmH2O - Pressione di supporto (PS) da 5 a 25 cmH2O - Pressione inspiratoria (PC) da 5 a 25 cmH2O - Volume corrente da 0 a 1000 ml - Frequenza respiratoria da 5 a 30 atti/minuto - Trigger regolabile - Passaggio in espirazione automatico e regolabile - Possibilità di connessione a O2 a bassa pressione - Display che evidenzi: - la ventilazione in atto ed i parametri impostati. - Monitoraggio numerico dei valori ventilazione - Curve di pressione e volume. - Deve possedere allarmi acustici e luminosi per: - Disconnessione - perdite - Mancata alimentazione - Volume corrente e pressione massimo e minimo - Frequenza respiratoria - FiO2 max e min - Alimentazione elettrica e batteria interna che ne permetta il funzionamento anche in caso di interruzione della fornitura di corrente elettrica. Eventuale gruppo elettrogeno a richiesta - Piccole dimensioni, peso contenuto in modo da renderne semplice ed agevole il trasporto. |  |

Si dichiara inoltre che la Ditta si impegna a rispettare tutto quanto richiesto e prescritto nel Capitolato Speciale d’Oneri di cui alla presente procedura di gara.